## Slide 1
ドラフト(梅宮確認前)
膵癌NACRT研究|第二評価
Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
撮影 → 計測設定(レシピ) → 一括計測 → 目で見て修正 → 保存
作業の開始は、倫理委員会の承認と研究分担者への追加の後です。それまでは手順の確認だけにしてください。
梅宮 和真(放射線腫瘍学講座) 2026年10月

## Slide 2
全体の流れ
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
2
ドラフト(梅宮確認前)
① 準備
インストール
ライセンスキー
② 撮影
1例4視野
×200
③ レシピ
数枚で設定を
決めて固定
④ 一括計測
連続実行で
症例ごとに
⑤ 修正
誤認識を
目で見て直す
⑥ 保存
結果と画像を
提出
・数えるのは、各視野のCD8陽性細胞の数です。最終的な数は、⑤で修正した後の値です
・自動カウントは、あくまで修正作業の下書きです。以前は背景を陽性と拾う誤りが多く、1枚100個以上を直していました
・②の撮影と③のレシピで、この誤りを減らすのがこの手順のねらいです
・1人目の計測値や撮影画像、どの症例が術前治療を受けたかは伝えません(独立評価のため)

## Slide 3
① 準備：インストールとライセンスキー
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
3
ドラフト(梅宮確認前)
項目 | 内容
インストール | CDの Setup.exe を実行し、[Install Patholoscope] を選ぶ
ライセンスキー | USBのキーを差したときだけ起動する。キーは1本なので梅宮と受け渡しする
動作環境 | Windows 10以前(マニュアルの記載)。Windows 11での動作は【要確認】
画面 | 解像度1280×1024以上、USBの空きポート1つ以上
使うバージョン | ver 1.8.0(論文のMethodsに記載している版)
・マニュアル(Version 1.6)は梅宮が保管している。画面の項目名が1.8.0と少し違う可能性がある

## Slide 4
② 撮影のルール
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
4
ドラフト(梅宮確認前)
・腫瘍内と浸潤先端部から、CD8陽性リンパ球が多い所(ホットスポット)を4視野、×200で撮る
・非腫瘍部や、組織が壊れている所は撮らない。4枚が同じ場所に重ならないようにする
・撮影を始める前に、細胞のない所でホワイトバランスを取り、全視野で同じ明るさ・ホワイトバランスで撮る(背景の黄ばみが偽陽性の主な原因)
・JPEGは高画質で保存し、縮小や切り抜きはしない
保存の仕方 | 例
症例ごとにフォルダを作る | images\A01\
ファイル名は 症例コード_CD8_視野番号 | A01_CD8_1.jpg ～ A01_CD8_4.jpg

## Slide 5
③ レシピ(計測設定)の主な項目
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
5
ドラフト(梅宮確認前)
設定 | CD8での設定方針 | マニュアル
観察法 | 明視野 | p9
陽性・陰性の抽出 | [任意色指定]。濃い褐色の細胞(陽性)と青い細胞(陰性)をスポイトでクリック | p9, p14
陽性判定 | [○%以上が陽性エリア]にして、背景を拾わない%を探す | p9
細胞分離 | サイズはリンパ球に合わせる。染色濃度は淡い所を拾いすぎない位置に | p12
計測エリア | [画像全体]([自動]は細胞の密な所だけを選ぶので使わない) | p15
粒子の削除 | 使わない(0)。小さい粒子=リンパ球を消す機能なので、CD8陽性細胞が消える | p16
ホワイトバランス | 撮影時に固定したなら不要。使うなら背景の同じような所をクリック | p11

## Slide 6
③ レシピの決め方
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
6
ドラフト(梅宮確認前)
1. 自分が撮った画像から、背景の多いもの・少ないものを含めて3枚選ぶ
2. 3枚を目で見て修正し、「正しい数」を決める
3. 設定を1つずつ変えて自動カウントし、正しい数とのずれ(とくに背景を陽性と拾った数)を記録表に書く
4. ずれが一番小さい設定を、[レシピ保存]で「CD8_recipe_v1」として保存する
5. 全症例の計測を始めたら、レシピは変えない
記録表は梅宮が用意します。梅宮は設定ごとのずれの比較だけを見て、どれがよいかを一緒に考えます。あなたの画像の数を梅宮が数えることはありません。

## Slide 7
④ 連続実行で一括計測
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
7
ドラフト(梅宮確認前)
1. [連続実行]タブで、検査の種類(CD8用に設定したタブ)を選ぶ(p39)
2. 画像ソースは[画像ファイル]。計測する症例のフォルダ(例: images\A01\)を指定する
3. サンプル名に症例コードを入れる
4. [環境設定]-[連続実行]で結果の保存先を指定し、[確認用画像も保存する]にチェック(p40)
5. [環境設定]-[データ転送]でCSV出力、[連続実行時は画像別シートも出力する]にチェック(p40)
6. [連続実行開始]。4枚が自動で計測される。終わったら[連続実行停止](p41)
・結果は「保存先\サンプル名\計測日時\」に保存される(計測結果.xml、確認用画像のPrevフォルダ)(p45)

## Slide 8
⑤ 目で見て修正する
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
8
ドラフト(梅宮確認前)
削除・陰性にするもの
・背景や間質の淡い染まり
・腫瘍細胞
・色素や、壊れた細胞
・1つの細胞に○が2つ付いたもの
追加・陽性にするもの
・褐色に染まったリンパ球で、拾われていないもの
・密集して1つにまとめられた陽性細胞
・結果をダブルクリックすると、その画像を開き直せる(p43)。クリックで陽性⇔陰性の変更・削除・追加ができる(p18)。連続実行の結果画面でこの修正ができるかは【要確認】
・迷った細胞が多い視野は、記録表の備考欄にメモする

## Slide 9
⑥ 記録と保存
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
9
ドラフト(梅宮確認前)
記録する項目(視野ごと) | 説明
自動カウント(陽性数) | 修正する前の数
修正後の陽性数 | これが最終的な値
修正後の全細胞数 | CSVの列の内容は【要確認】
備考 | 迷った点、撮影できなかった理由など
・修正後の画面(確認用画像)を必ず保存する。合議のときに見返すため
・撮影できなかった視野は0ではなく空欄にして、備考に理由を書く
・CSVと画像の提出先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## Slide 10
注意点のまとめ
膵癌NACRT研究|Patholoscopeを使ったCD8計測の手順
10
ドラフト(梅宮確認前)
・作業は倫理委員会の承認と研究分担者への追加の後に始める
・粒子の削除は使わない。計測エリアは画像全体
・撮影前にホワイトバランスを固定し、全視野を同じ条件で撮る
・レシピは全症例の計測を始めたら変えない
・1人目の値・画像、群の情報は見ない、聞かない。個別の症例の判定は相談しない
・修正前と修正後の数、修正後の画像を残す
操作の質問は梅宮まで(手順についてのみ)。